JMZX-200X综合测试仪操作说明

一、仪器键盘介绍

本仪器键盘排列如上图所示，共有一十六个键。其中除       键外均为复用键。具体介绍如下：

(1)、“0N／0FF” ：开关键

(2)、“背光” ：液晶显示器背光源开关键，阴暗处或夜晚测量可按此键打开仪器背景灯，两次按动或关机时背景灯关闭。注意：背景灯点亮时，仪器功耗较大。

(3)、“F1”～“F4”  ：复用功能键，其功能说明见键盘左边显示器提示。

(4)、“ ◣”、“◢ ”、“◣◣”、“◢◢ ”：光标左右移动及快速左右移动键

(5)、“▲”又为土翻功能键

(6)、“     ”：  回车确认键

(7)、“CE” ：消除键

(8)、数宁铫“0”～“9”、小数点键“．”、双0键均为上述功能键之复用键，仅在需要数字量输入时有效，其中双0键在输入数据时为符号“+”，“—”转换键。

二、操作步骤

1、传感器接线连接

（1）、振弦式应变传感器或压力盒连接

上述传感器导线为四芯屏蔽线，如传感器配有九芯插头（连接方式为1：红、2：黄或黑、3：兰或白、4：绿），则直接插入仪器面板之INP插口即可，如传感器未接插头，可配本公司之转换插头再按红—红、黄一黄或黑、兰一兰或白、绿一绿接线即可。

（2）、三弦穿心或压力传感器连接

上述传感器导线为六芯屏蔽线，如传感器配有九芯插头（连接方式为l：红、2：黄、3：兰、4：绿、5：橙、6：紫），则直接插入仪器面板之INP插口即可，如传感器未接插头，可配本公司之转换插头再按红一红、黄一黄、兰一兰、绿一绿、橙一橙、紫一紫接线即可。

（3）、六弦穿心或压力传感器连接

上述传感器导线为九芯屏蔽线，该传感器均配为九芯插头，直接插入仪器面板之INP插口即可。

（4）、温度传感器

温度传感器导线为三芯屏蔽线，配专用转换插头后接线，其中红色接传感器红线，兰色接传感器兰线，绿色接传感器黄线。

2、开机：按“0N／OFF”键

3、仪器显示时钟及功能提示

测量、查阅、通讯、校时，如果连接了温度传感器或温度型应变计（如：JMZX一215AT），仪器还应显示温度值。

4、按F1键，仪器开始测量

（1）、单弦传感器测量

a、显示传感器编号XXXXXX，测试时间XX：XX（时分），温度XX．X℃，应变绝对值和差值XXXX με（或压力X．XXXMPa）功能提示保存、调零、参数、系数。

b、按F1键，待屏幕右上方显示“已存”即可松键，此时测量数据将保存在仪器及传感器中。

c、按F2键3秒钟，可调整应变零位读数（在进行此操作后差值显示应为0με）。

d、按F3键显示传感器型号、系数编号及出厂日期。

e、单眩传感器系数出厂时已设置好，目的为保证用户使用精度不做擅自修改。

f、按     键显示应变绝对值，再按     返回测量菜单。

g、按▲键返回主菜单。

（2）、三弦或六泫压力传感器测量

a、显示传感器编号XXXXXX，测试时间XX：XX（时分），温度XX．X℃，应变XXXXμε，压力XXX．XKN，功能提示保存、调零、参数、系数。

b、按F1键，待屏幕右上方显示“已存”即可松键，此时测量数据将保存在仪器及传感器中。

c、按F2键4秒钟，可调整传感器零点应变及压力读数。

d、按F3键显示传感器型号、编号、出厂日期、当前零点及系数

e、按F4键显示并修改传感器系数。按F4键可修改传感器系数，其中系数A为标定压

力值／标定应变值，对线性传感器系数B为零，修正值为零。

f、按     键显示三弦或六弦应变绝对值，再按     键返回

g、按▲键返回主菜单

（3）、非智能型传感器测量

传感器为非智能型，故无法读取传感器参数，仅可显示型号XXXXX，频率数值XXXX．XHz及功能提示，如果提示型号与传感器型号相同，按     键则可显示应变绝对值，再按     键返回，如果型号不一致，可按F3键进行更正。

5、按F2键查阅仪器或传感器记录

仪器显示  F1一查阅仪器记录

F2一查阅传感器记录

（1）、按F1键，查阅仪器内记录

仪器显示  F1一顺序查阅

F2一按时间查阅

F3一按编号查阅

①、按F1或回车键显示第一个记录的数据(包括传感器编号、测试温度、测试日期、应变绝对值和差值)，按“◢”、“◣”键可查阅上、下一条记录，按“◢◢”、“◣◣”键可查阅上、下十条记录，按“▲”键可返回上一级菜单。

②按F2键，提示输入起始日期，输入正确后按回车键，仪器从本记录日开始查阅。

③按F3键，提示输入传感器编号，输入正确后按回车键，仪器显示该编号记录。

④按F2键，查阅传感器内记录。

仪器显示  F1一顺序查阅

F2一按时间查阅

F3一将传感器内记录保存到仪器中

其中按F1、F2键顺序或从某一时刻起查阅所接传感器内记录。按F3键可将传感器内所有记录全部复制到仪器中，以便断开传感器后查阅或送计机算处理。

（2）、按“▲”键返回主菜单

6、按F3键进入通讯状态，仪器等待计算机命令，根据计算机发出的命令，可将仪器内的全部记录或某一传感器内的全部记录输入到计算机内处理，此时只有按0N／OFF键才能返回。

7、按F4键可校准时钟，此时输入正确的日期后按回车键，再输入正确的时间后按回车键即可。